## Sheet1
电火针的最高限制价、清单及参考需求
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 最高限制价（元） | 单位 | 数量 | 合计金额（元） | 参考需求
1 | 电火针 | 电火针装置 | 20000 | 台 | 1 | 20000 | 火针装置参数 1、电击类型分类：Ⅰ类。 电击的程度分类：BF 。 2、★设备的额定电压和频率：～220 V，50 Hz。 设备的输入功率：400 VA。 3、开始加热后，在 60 s 内达到 650℃ 4、针体工作温度为 650℃，误差不大于±15%。 5、具有针刺深度调节功能。有 0 档～15 档共 16 个档位可供调节，每档调节幅度为1毫米。 6、针体硬度 钨针针体硬度不小于 300HV0.2； 钢针针体硬度不小于 420HV0.2。 7、针尖锋利度 7.1针体的针尖部位经 0.7 N 的力与钢块接触顶压后： 7.2钨针（Φ0.5 mm×70 mm）的穿刺力不大于 1.5 N； 7.3钨针（Φ0.8 mm×70 mm）的穿刺力不大于 1.8 N； 7.4钢针（Φ0.5 mm×70 mm）的穿刺力不大于 1.0 N； 7.5钢针（Φ0.8 mm×70 mm）的穿刺力不大于 1.3 N。 8、一体功能能按键，集开机，加减档于一体。