## Sheet1
微波治疗仪
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 最高限制单价（元） | 单位 | 数量 | 合计金额（元） | 参考需求
1 | 微波治疗仪 | / | 30000 | 台 | 1 | 30000 | 设备基本功能： 通过热能效应和非热效应，促进局部血液循环，改善组 织代谢及营养，提高组织再生能力，有效促进水肿吸收，消炎、止痛，促 进伤口愈合，达到治疗疾病作用 主要参数要求： 1、微波频率：2450MHZ； 2、微波输出功率：治疗为：0～99W，理疗为：0～99W。 3、治疗时间：理疗为：0～30分。 4、控制方式：可手动或自动复位。 5、显示方式：数码显示。 6、工作方式：连续波方式。 7、辐射器：特殊工艺处理的辐射器，不粘连组织，辐射器驻波系数≤2。 8、无用辐射＜10mW/cm²。 9、外壳辐射＜1mW/cm²。 10、自动保护装置：具有过载、过热、闭锁、误操作保护功能。 *11、具有功率调整自适应功能，输出功率稳定，大小不能随电网电压波动。 *12、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态。 *13、主机采用一体化豪华型推车机柜。 *14、微波圆形理疗辐射器≥￠160 mm。