## Sheet1
便携式牙椅套装
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 最高限制单价（元） | 单位 | 数量 | 合计金额（元） | 功能参考需求
1 | 便携式牙椅套装 | / | 70000 | 套 | 1 | 70000 | 便携式牙椅套装 一、牙椅参数： 1.便携式机械牙椅（病人椅）净重：15KG 2.便携式机械牙椅最大承重：135KG 3.便携式机械牙椅可调节高度：1-5档 4.便携式机械牙椅靠背可调整角度：110°-175° 5.便携式机械牙椅产品展开尺寸：1700*650*550mm 6.便携式机械牙椅包装包尺寸：1230*600*300mm 7.医师椅可调节高度：1-3档 8.医师及助理椅承重：110KG 9.LED灯功率：10W 10.LED灯寿命：≥10000小时 11.LED灯可调高度：80CM-150CM 12.LED光源调节范围：1-10级 配置： 1.便携式机械牙科椅*1 2.医师椅*1 3.助理椅*1 4.头枕*1 5.尼龙包*2 6.移动式口腔灯*1 7.痰盂*1 8.污水瓶*2 9.漱口杯架*2 10.金属器械盘*1 二、牙科移动治疗柜参数： 1.内置强吸、三用喷枪、弱吸、高低速手机管线、洁牙机、固化机。 2.电源输入：100-240V，50/60Hz 3.功率：1100W 4.最大流量：230L/min 5.储气罐容积：12L 6.净水瓶容积：1000ml 7.污水瓶容积：1000ml 8.内嵌式静音无油空压机，启动压力：5Bar 9.最大压力：7Bar 10.手机和弱吸同时启动，弱吸依然有强吸力，吸唾流速：≥1000ml/min 11.手机、洁牙机、弱吸全自动控制系统，无需手动切换 12.洁牙机输出功率：最大10W 13.洁牙机工作频率：24-28KHz 14.光固化波长：430-490nm 15.光固化强度：850-1200mw/cm² 16.净重：80KG 17.噪音值：≤58dB 18.尺寸：740*650*1040mm 配置： 1.牙科综合治疗机主机一台 2.净水瓶*2 3.污水瓶*2 4.洁牙机手柄*2 5.洁牙机工作尖*2组（1组5支） 6.光固化机*1 7.导光棒*1 8.护目镜*2 9.弱吸管*1 10.三用喷枪头*10 11.口腔观察仪+支架*1 12.光纤高速手机*2 13.低速手机*2