## Sheet1
海口市人民医院医用真空干燥柜及一批物资清单
项目编号：HQGL2026-003
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 采购数量 | 单位 | 单个最高限价 | 总价 | 供应商报价 | 备注 （如关键数据在列项中未展示请自行备注）
1 | 医用真空干燥柜 | 1.容积≥250L/台；干燥层4-6层，装载篮筐8-12个， 双开门设计，舱体采用316不锈钢，外封板采用易清洁，不变 色，不脱漆材质； 2.高温或低温真空干燥，具有干燥时间、湿度探测、监测干燥效果等功能； 3.数显温度、干燥时间、真空度； 4.利用抽真空的方法，使水的沸点降低，达到在低温状态下器械快速、彻底的干燥，全过程超温保护； 5.加热方式：热风循环加红外弥漫式加热，空气不参与热交换，抽真空不影响加热，加热速度快、均匀； 6.干燥速度快，管腔器械干燥周期15-20分钟； 7.干燥温度：常温-120℃ | 1 | 台 | 200000 | 200000
2 | 腔镜器械保护盒 | 1.可用于多种灭菌方法，如:高温高压、低温等离子体、EO灭菌； 2.适合各种腔镜器械的存放、运输、消毒一体化操作，确保腔镜器械在使用过程的保护； 3.开盖方式有四边扣和一侧固定可选； 4.材质优质304不锈钢冲孔围边精制而成，结实、美观、耐用； 5.具有高度耐腐蚀性 6.有多种规格，可适应各种不同尺寸的器械，尺寸根据需要可定制 | 10 | 个 | 3500 | 35000
3 | 腔镜器械转运箱 | 1.材质为塑料或树脂具有防各种消毒液腐蚀、防摔、耐用功能； 2.开盖方式有四边扣和一侧固定可选； 3.具有密封作用，尺寸根据需要可定制， 4.具有器械运输过程中对器械的保护作用。 | 40 | 个 | 500 | 20000
4 | 硬式内镜盒 | 1.适合各种硬式内镜的存放、运输、消毒一体化操作，确保硬式内镜在使用过程的保护； 2.可用于多种灭菌方法，如:高温高压、低温等离子体、EO灭菌； 3.镜头盒采用盖体分离，便于防取器械； 4.多种规格适用不同类型的硬式内镜，可根据需要定制； 5.材质为优质304不锈钢冲孔围边精制而成，结实、美观、耐用。 | 35 | 个 | 4000 | 140000