## Sheet1
序号 | 设备名称 | 最高预算单价（元）
1 | 过氧化氢低温等 离子体灭菌器 | 250000 | 一、过氧化氢低温等离子体灭菌器参数 1.灭菌室总容积≥150L ； 2.过氧化氢灭菌剂浓度≤59.5% 3.蒸发器具备浓度提纯装置，提纯后的过氧化氢浓度≥97%(提供第三方检测机构出具的提纯浓度检测报告)； 4.自动监测等离子运行各阶段数据； 5.运行数据存储至少10年或50万次循环的灭菌过程数据，能随时调阅和打印； 6.记录方式：具备打印机打印记录，纸质信息保存5年以上清晰可辨，对外端口免费开放； 7.真空泵：采用耐过氧化氢腐蚀的旋片式真空泵，并具备真空泵相序保护器； 8.具备新风干燥系统，自动对湿度过高的器械进行检测、干燥； 9.可实现对内径≥0.7mm、长度≤600mm的单通道不锈钢导管或内径≥1mm、长度≤4000mm的单通道聚四氟乙烯 导管的灭菌，并提供检测报告； 10.灭菌处理后聚四氟乙烯管腔中过氧化氢残留量<0.0008mg/cm2，对不锈钢管腔过氧化氢残留量＜ 0.0008mg/cm2； 11.灭菌器工作多种模式可选，每种模式均为双循环模式； 12.密封门开启方式：触屏手动、脚踢开关或智能语音识别操作等方式控制舱门升降； 13.灭菌舱：腔体内胆为航空铝材，内部结构SUS304 不锈钢或更高规格材质的管路 ； 14.对金属及非金属材质器械的兼容性的评价应为无腐蚀、不影响预期临床使用寿命的结果； 15.被灭菌器械的生物相容性，结果应为无细胞毒性。 16.能在电源220-380V（±10%）的条件下工作