## Sheet1
序号 | 设备名称 | 单位 | 最高预算单价（元） | 数量 | 最高预算总金额（元） | 设备参考需求
1 | 病床 | 张 | 2450 | 34 | 83300 | 一、参数要求 1、规格：床板长度≥1950mm，床板宽≥900mm。 2、功能：背部上升≥0-70度，膝部上升≥0-40度，最大升降高度≥700mm。 3、头尾板：可拆卸式床头、床尾板，采用高分子材料制造，具有锁定装置，在紧急时可方便拆卸。头尾板均有把握 手柄，分别设计≥2处推行防滑坡度设计。 4、床板：使用冷轧钢板制作，冲压成型，无毛刺，表面无焊点，背部需有钢管加强筋；床板组合分段式设计，背部 由≥4块独立的床板组合；床板有透气孔 5、金属表面需经过防锈处理，内外防锈。经过耐挤压性、耐重物落下性、耐开水性、耐盐水喷雾性（盐雾≥168小 时）、耐湿性等相关测试。（提供相关测试报告） 6、具有过摇保护装置。 7、护栏为栅栏式护栏，配有防夹手装置。 8、脚轮：直径≥125mm。带刹车系统。 9、床板两侧均配有角度显示装置,可显示背板和腿板的升起角度，可防止床垫侧滑，配有≥2个床垫止滑器。 10、杂物篮：喷涂需与床体要求的喷涂颜色一致，能在床底下移动。 11、软硬双面海绵床垫： 11.1、尺寸：适配病床。 11.2、外套：针织水洗面料，耐老化，防水透气；内层经防霉、抗菌、阻燃处理，可阻挡病菌；尾部拉链式设计，面 料可拆卸水洗。 11.3、内芯：软硬双层海绵，软面为波浪型设计，硬面为平板式设计。 12、输液杆： 12.1、输液架标配四个挂钩，可收起放下。 12.2、材质：不锈钢管架，具有上下锁紧件。 12.3、具有空气阻尼装置。 12.4、挂钩的荷重≥1KG。 13、餐板：活动式、可拆卸，可在护栏上随意调节；材质要求高分子材料，可抗碘伏、酒精等药品侵蚀。 14、床头卡：可贴在床尾板上，便于插入患者信息卡。 15、床头柜： 15.1、整体采用ABS材料制成，面板具有抗污性，易清洁。 15.2、可拉出式桌板和抽屉，在可拉出式桌板设有放置茶杯和体温计的凹槽。 15.3、伸缩式抽屉设计，两侧设置可收藏式毛巾架。 15.4、荷重≥30KG。 15.5、4个直径≥40mm的脚轮