## Sheet1
设备名称 | 最高限制单价（元） | 数量 | 最高限制合计（元） | 功能参考需求
水处理 | 450000 | 1 | 450000 | 一、设备功能： 1、＊设备标准：产水量≥1500L/H；设备符合中华人民共和国YY0572-2015医药行业强制标准；电气符合GB9706.1-2020标准要求；电磁兼容符合YY9706.102-2021标准要求。（需提供注册检验报告复印件） 2、设备组成：设备由变频原水增压泵、多介质过滤器（全自动定时冲洗）、活性炭过滤器（全自动定时冲洗）、软化器（全自动定时冲洗）、精密过滤器(规格:5μm)、平衡器（全智能节水）、一级高压泵、一级反渗透膜、二级高压泵、二级反渗透膜、输送管路和控制箱组成。 3、控制系统：运用PLC控制技术、全自动运行、定时自动开停机、定时自动冲洗等；实时进行水质、压力、流量等参数均在线数字监测。 4、保护功能：多种保护功能，在低压缺水、高压等客观不利情况下实行自锁保护并报警；故障的自检解决帮助功能、多种应急方案以保证设备的运行。 5、＊节水功能：采用智能节水系统：水回收率≥75%以上。采用智能平衡阀系统不采用浮球阀，减小噪音和减少压力频繁波动对预处理的破坏，根据用水量保证水箱液位正负值在10mm以内，并可以数值化显示。（提供第三方技术证明材料） 6、反渗透系统：采用双级RO设计，一级RO脱盐率≥98%；二级RO脱盐率≥99.5%。 水处理工艺独特的双级反渗透耦合，为了避免中间环节对反渗水的二次污染，系统采取了一二级全封闭直接对接方式，无任何中间存水装置，使设备运行更安全简洁。设备具有自我维护及反渗膜定时自动冲洗消毒功能。 7、供水模式：恒压、密闭、直供、全循环供水方式、无死腔流程设计。(具有国家专利证书) 8、操作方式：具备液晶触摸屏显示、文本显示、中文操作界面，用户可远程操作，可联网厂家远程诊断系统，压力、流量、水质等可在液晶屏上以数字方式动态显示，液晶实时动态显示工作状态，具备自动、手动、消毒、待机等多种运行模式可选。 9.▲应急系统：具备预处理旁通应急、单级RO使用应急、PLC程序故障一键启动应急等功能。 10.▲消毒方式及日常保养：整机一键式热消毒及化学消毒。 11.预处理夜间待机全自动冲洗及再生，防微生物滋长。主机长时间待机自动冲洗装置，防止系统细菌滋生。 12.超静音压力调节阀，恒定的压力调节，压力调节精准可靠,减少噪音,防止巨大的水锤对反渗透膜的影响. 13.▲供水管路：主机全管路及供水管路采用SUS304L不锈钢材质，具备大小循环（配备U形管连接设备）；可与国内外任何品牌透析机进行对接使用。 14.整机采用不锈钢框架，采用集装式结构、多方位移动脚轮设计，整机工作噪音≤60d。 二、配置要求 1．自来水加压泵，全自动恒压控制。多介质过滤器，配套使用自动冲洗控制阀。 2．活性炭过滤器，配套使用自动冲洗控制阀。 3．软化器，配套使用自动再生控制器、化盐箱。 4．RO处理模块：双级反渗透主机，无死腔专利技术。 5．供水板块：实行恒压、密闭、直供、全循环供水方式。 6．纯水管路采用不锈钢卡压式，专用于热消毒系统，安全可靠、不易漏水。 7．血透机连接采用无死腔次循环装置，消毒、工作保证无死腔。