## Sheet1
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制总合计金额（元） | 国产/不限条件 | 功能参考需求
1 | 电动升降PT床 | -- | 张 | 26,000.00 (贰万陆仟元整) | 8 | 208000 | 国产 | 电动升降PT床参数要求： 1、采用进口直线电机、气压弹簧，增加床体稳定性和安全性。 2、收滑轮踏板：产品能通过收滑轮踏板实现固定和移动功能的转换； 3、抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好； 4、床面规格（长×宽）：210(L)cm*120(W)cm，允差4cm。 5、升降高度：43cm～95cm，允差±3cm。 6、背板活动角度：90°，允差±5°。 7、配备紧急停止开关。 8、配备手控器，治疗师可根据需要灵活调节床体的升降功能，以获得最佳的舒适度和便利性。 9、床板安全工作载荷：床板的安全工作荷载不应小于200kg。
2 | 电动起立床 | -- | 张 | 26,800.00 (贰万陆仟捌佰元整) | 8 | 214400 | 国产 | 电动起立床参数要求: 技术参数： 1、设备主要由床面、床架、脚踏板、手持控制器、推杆电机、扶手桌面、绑带及急停开关组成。 2、患者固定方式：需使用腰部、腿部固定带，将患者安全固定于床面。 3、具备可调扶手和餐板，方便不同高度的病人。 4、采用抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温。 5、紧急释放机制：设备具备断电应急功能，可手动将床体缓慢下降至水平位，确保患者安全。 6、操作方式：手控器控制。 7、床面尺寸：650*1850mm，尺寸公差±40mm。 8、起立角度：0°～85°±5°，最大角度不大于85°。 9、脚踏板活动角度：内翻0°～35°，外翻0°～35°，跖屈0°～15°，背屈0°～20°，允差±5° 10、配备紧急停止开关。 11、床板安全工作载荷：200kg。