## Sheet1
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 功能参考需求
1 | 呼气分析仪 | / | 台 | 35000 | 1 | 35000 | 呼气分析仪、一氧化氮检测器，配合使用，该检测用于评估气道高反应性的指标，用于过敏性咳嗽，咳嗽变异性哮喘 、支气管哮喘等的诊疗。 呼气分析仪 性能指标 1. *测试范围：NO:0ppb-3000ppb;CO:0ppm-250ppm; 2. 检测下限：NO:3ppb;CO:2ppm; 3. *准确性(与标准配气的比较):呼气NO: 当测定值<50ppb, 误差<±3ppb; 当测定值≥50ppb, 误差<±10%; 呼 气CO: 当测定值≤20ppm, 误差<±2ppm; 当测定值>20ppm, 误差<±10%; 4. 重复性：相对偏差CV 应在10%内； 5. 稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率在±10%内； 6. 仪器寿命：5年或50000次检测。 一氧化氮检测器技术规格及要求： 1．用途：与《呼气分析仪》配合使用 2．技术参数： 检测浓度范围：0-3000 ppb 检测下限：3 ppb 检测准确性：测量值＜50 ppb ,差＜±3.0ppb 测量值≥50ppb，误差<±10% 检测重复性：标准偏差 SD 应在10％内。 测量稳定性：间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率＜±10%。 3．使用寿命：300次检测
配套耗材
序号 | 品名 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元)
1 | 一氧化氮检测器 | 300次/份 | 次 | 120