
	包号
	产品名称
	单位
	最高限制单价（元）
	数量
	最高限制合计（元）
	国产/不限条件

	A包
	坐式 CBCT 及 3D 展示配套软硬件
	套
	1,400,000.00
	1
	1,400,000.00
	国产

	A包
	电子咬合测力器
	台
	471,700.00
	1
	471,700.00
	国产

	B包
	口腔数字印模仪（口扫）及配套设计软件
	套
	705,400.00
	1
	705,400.00
	国产

	B包
	人脸动态面部扫描系统
	套
	1,214,000.00
	1
	1,214,000.00
	国产

	B包
	口腔正颌骨科动力系统及配套器械
	套
	715,300.00
	1
	715,300.00
	国产

	C包
	笑气镇痛系统
	套
	172,800.00
	3
	518,400.00
	国产

	C包
	无痛麻醉仪
	套
	41,300.00
	3
	123,900.00
	国产


口腔中心保健能力提升医疗设备购置项目-2

配置清单须严格按类别分项列明，无对应配置的项目不予罗列。产品合格证、操作手册、使用说明书等资料文件不列入设备配置清单。具体分类界定标准如下：
 
1. 整机一体化配置：指设备出厂时已集成于主机本体、直接构成设备核心性能与主体功能的原厂集成组件及标准标配内容。

2. 本机以外配置：指独立于设备主机本体，未随主机一体化出厂，需另行配套配置的外部设备、附属配件及可选装组件


[bookmark: _GoBack]                                                             产品参考参数（仅供参考）

A包
一、坐式 CBCT 及 3D 展示配套软硬件
（一）总体要求
一体化坐式大视野 CBCT，满足全年龄段患者口腔 3D 摄影诊断，支持口内、口外、修复、种植、正畸、颌面等临床需求；一次投照可同步生成 CT、全景、头颅正 / 侧位影像，降低辐射剂量
（二）主要技术参数
1. X 射线发生系统
 1.1 射线束类型：锥形束
▲ 1.2 CT 球管焦点：≤0.4mm×0.4mm（提供厂家盖章技术白皮书或检测报告）
 ▲1.3管电压：最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≤100 kV（提供厂家盖章技术白皮书或检测报告）
 ▲1.4 管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA（提供厂家盖章技术白皮书或检测报告）
1.5单次扫描最小曝光时间（非有效值）：≤13 秒
  1.6曝光方式：连续曝光
2. 探测器系统
2.1类型：非晶硅 TFT 平板探测器，数量 1 块，有效面积≥26cm×21cm
 2.2灰阶位数：≥15bit
 2.3像素尺寸：≤120μm
  ▲2.4最大 FOV：≥23cm (直径)×18cm (高度)，非拼接，≥4 种固定视野（提供厂家盖章技术白皮书或检测报告）
  2.5图像重建时间：成人 / 儿童模式均≤40s
▲ 2.6最小体素尺寸：≤40μm（提供厂家盖章技术白皮书或检测报告）
▲  2.7成像空间分辨率：≥3.0lp/mm（成人 / 儿童），（提供厂家盖章技术白皮书或检测报告）
3. 机械与座椅
▲ 3.1设备具备一体化患者电动座椅，非第三方座椅；患者座椅调节方向：具备至少上下垂直、左右横向、前后六个方位调节（提供厂家盖章技术白皮书或检测报告）
 3.2电动颌托，支持前后、上下调节
 3.3 底座长方形设计，稳定性强；座椅承重≥135kg；整机重量≤340kg
4. 软件功能
（提供厂家盖章技术白皮书或检测报告）
▲4.1.提供原厂配套三维口腔医学影像处理软件和智能口腔影像数据管理软件，10年免费更新升级使用权限。软件均具备独立NMPA注册（提供药监局NMPA官网可查询，提供查询证明）。
 4.2支持 CBCT、全景、头颅、口内牙片独立拍摄与区域放大
  4.33D重建视图：三维重建视图颜色可自定义调节，至少具备5种以上预设颜色效果渲染视图，具备透视投影和正交投影两种模式可选。
 4.4.三维图像配准叠加：通过配准叠加选项，一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比，或观察种植前后牙槽骨量吸收变化。
4.5.模拟种植：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向，在模拟拔牙后可实现单颗或多颗种植体一键自动插入对应模拟拔牙牙位。种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。
4.6.智能牙齿根管分割: 根据CBCT影像快速、准确地识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成单颗、多颗或全口牙根管的自动分割并伪彩显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位。
4.7.智能骨粉量预估：通过骨粉量预估功能选项，一键标定并计算，排除真实骨质骨量的干扰完成目标区域所需骨粉填充体积的预估。目标区域范围通过3D球体立体选取，支持球体颜色、大小、位置、透明度的修改，支持多目标区域多次预估，预估结果事实呈现在右侧控制面板，可控制单个或多个目标区域的显隐。
▲4.8.自动神经管和舌侧管：具备自动检测并标注神经管功能；具备自动检测并标注舌侧管功能：通过自动舌侧管功能选项，一键识别并伪彩显示正中、侧方舌侧管，目标区域通过3D球体立体显示，辅助种植手术安全开展（提供厂家盖章的技术白皮书或彩页证明）。
4.9.上颌窦分析：一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示，同步显示双侧上颌窦体积计算和结果显示。
4.10.气道分析：一键自动识别气道、分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算和结果显示。
4.11.颌骨分析：一键自动识别上、下颌骨，分割并伪彩显示，并可导出STL数据。
4.12.头影测量正畸处理软件具备独立NMPA注册。功能具备：内置≥17种头影测量方法，≥130个测量项目，涵盖≥70个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，一键自动标记，提供专业的头影测量参考（提供厂家盖章的技术白皮书或彩页证明）。
4.13.智能颈椎骨龄预测：具备定量分析导航图，一键完成颈椎≥19个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画（CVMS、AH3、PH3等），可控制测量点和项目显示信息的显隐，并一键生成骨龄分析报告，对骨龄发育情况（加速、高峰、减速、衰退）评估。

5. 数据管理
 5.1.诊断报告：提供报告编辑、打印功能；可自定义报告结构支持多种布局选择；可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘；图像格式：以标准DICOM3.0格式输出图像文件
▲5.2.PACS接口：能将设备接入医院现有PACS网络；上传PACS影像具备单轴Z轴数据上传和三轴（X/Y/Z轴）上传模式可选（提供上传截图证明）；提供存储、传输、远程打印、查询功能；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。
6. 质保期：至少5年
（三）配置清单
1.坐式大视野口腔CT  1台
2.配套三维口腔医学影像处理软件  1套
3.智能口腔影像数据管理软件1套
4.影像后处理工作站：1台；(CPU-intel i7，独立显卡-8G-RTX5060或以上，内存16G，256G固态硬盘+4TB机械硬盘)
5.群晖备份存储服务器1台（32T以上企业级网络存储，四核8盘NAS，内存8G，支持数据保护、热插拔及扩展卡）
6.阅片电脑1台（CPU-intel i5，独立显卡-8G-RTX5060或以上，内存16G，2TB机械硬盘，无线网卡）
7.阅片电脑（一体机）6台
8.平板电脑3台


二、电子咬合测力器
（一）技术参数
▲1.USB电源供电，有源医疗器械，注册证产品内容与产品彩页信息一致。（提供医疗器械注册证及附件溯源）
2.传输协议：通过USB2.0协议，使用USB2.0标准Type-A型公插头，将薄膜传感器采集的患者咬合数据传输给计算机。（提供药监局指定的医疗器械检验机构出具的检验报告溯源）
3.要求能利用触觉压力传感器技术检测咬合关系和周期。在咬合发生的某一时间点能够将病人咬合过程可视化，包括咬颌发生的动态过程和力量分布状况，并将整个过程精确记录为一个咬合数据。
4.数据存储：数据文件存储管理要采用台式PC本地化存储，并通过国际通用SQL进行查询管理维护；
5.咬合数据能通过可视化软件转换为二维和三维的力分布显示，在计算机上以柱状图形式模拟显示患者牙齿的咬合情况，清晰、快速、简便地对每个咬合点进行解读。（提供国家食品药品监督管理局指定的医疗器械检验机构出具的检验报告溯源）
6.手柄功能按键要求不超过3个，可单手操作，功能不少于控制设备记录数据、停止记录数据、播放记录数据，并有对应的指示灯。
▲7.具有支持单手操作的多功能按键，在记录、浏览扫描数据时不触碰计算机或显示屏幕即可控制咬合数据的扫描和播放浏览操作；
▲8.薄膜传感器具有稳定支点，能够稳固薄膜传感器确保在进行数据采集时不会发生移动；
9.传感器固定架可高温灭菌，多种型号可供选择。能够快速插拔更换，并具有正反面提示标记。支架最大宽度≤75mm，厚度≤5mm。固定架的连接手柄插头宽度应＞11mm，长度应＞21mm。传感器采用非接触式支架的方式。
10.每个扫描记录保存时要能单独进行个性化分类标记，方便查询记录。保存的数据可以生成咬合检查报告和视频记录导出功能。在二维视图和三维视图中，咬合过程中每一帧数据，均可导出。
▲11.测量手柄的工作电流不超过220mA（提供国家食品药品监督管理局指定的医疗器械检验机构出具的检验报告溯源）
12.传感器厚度：≤100微米。
▲13.薄膜传感器对应牙弓的最小宽度：≤67mm.
▲14.扫描速度：≥500Hz。
15.数字式压力分辨率：≥8BIT。
16.传感器灵敏度：≥60感应点/cm2。
17.USB电缆长度：≥1800毫米，	
18.工作电压：5VDC，200mA，
19.手柄连续使用时间不少于500分钟；
20.重量：≤250g
21.记录文件的时间：要求单次扫描记录的最长时间≥180秒
22.薄膜传感器一人一用，每个病人能够重复薄膜传感器的次数≥20次
▲23.薄膜传感器重复使用时要采用擦拭消毒（酒精浓度≥75%）或采用低温灭菌的方式进行；
24.具有DTR功能模块，分析不同咬合阶段的咬合时间、分离时间、异常咬合力分析，为TMD治疗提供依据。
25.软件要求能够在二维视图和三维视图显示出上颌牙列的咬合接触点。
26.软件要求能够在二维视图和三维视图显示出下颌牙列的咬合接触点。
27.软件要求能够在二维视图和三维视图上同时显示出上颌牙列和下颌牙列的咬合接触点。
▲28.要求具有患者牙弓自定义功能：可根据不同患者牙宽度和保存情况进行个性化的设置，方便进行查询登记数据分析；
29.要求具有薄膜传感器的感测灵敏度的设置功能，可根据不同患者咬合力大小进行个性化的设置和记录；
30.有专门的种植修复分析模块，对不同牙位所受到的咬合力进行分析，当种植修复颌力过大时进行报警提示。
▲31.二维视图中要求能够显示左侧牙弓与右侧牙弓咬合力分布的平衡情况；
▲32.二维视图中要求能够显示个性化的上、下颌牙弓上单颗牙齿的相对咬合力分布的情况和COF合力的分布情况；
▲33.二维视图中要求能够显示个性化的四象限牙弓相对咬合力分布的情况；
▲34.具有DIO功能，能与口内扫描仪配合使用，能将咬合接触数据和口内扫描数字模型的数据进行重叠，使每牙位的咬合力与三维数字印模牙齿关联起来，让使用者更直观的观察到每个牙位咬合接触的位置和咬合力的大小情况。
▲35.一秒钟内采集的单帧数据应大于等于500帧。且每一帧数据对应咬合时序生成力与时间关系曲线，即时显示出每一帧数据一一对应时序的咬合力大小数值及时间变化的曲线视图。
36.要求支持个性化单颗牙齿或自定义的多颗牙齿进行定量的分析并显示在视图中，并具有异常力值分析功能；
37.要求扫描记录数据时，支持实时预览数据，即时检查扫描结果，可随时终止数据的扫描记录，也可进行本地保存；
▲38.软件可扩展升级，能与EMG肌电仪在同一软件界面中同步操作，将肌电数据与咬合力数据同步整合，可显示MIP或任意咬合位置时肌电对应咬合力的数据情况。同步分析颅面肌肉群在咀嚼功能状态下的肌电变化和对上下颌之间颌关系的影响。
39.应具有符合国家医疗器械管理规定的第二类医疗器械注册证或第一类医疗器械备案凭证。（提供证明文件）
40. 质保期：至少5年
（二）配置清单
	1
	手柄
	1台

	2
	大号薄膜传感器
	10片

	3
	小号薄膜传感器
	10片

	4
	大号传感器固定架
	2个

	5
	小号传感器固定架
	2个

	6
	应用分析软件
	1套

	7
	手柄挂架
	1个

	8
	笔记本电脑（不低于处理器12代i7-12700，内存32G，硬盘1TB，不低于显卡英韦达RTX3060，不少于2个标准USB插口）
	1台




B包
一、口腔数字印模仪（口扫）及配套设计软件
产品通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面的数字化印模，预期用于口腔修复、正畸及种植治疗的手术规划；其荧光成像功能可以辅助检测口腔内菌斑的情况及龋齿状态。
（一）技术要求
1. 口内直接扫描取模，无需喷粉；真彩成像，LED 光源。
2. 扫描分辨率＜0.15mm，精度＜6μm。
▲3. 扫描信号传输方式：直接采取无线方式，可以将获得的患者数据高效的发送给医生诊疗所用的电脑；	无线传输距离：在同一房间内，电脑与设备有效距离≤5米。
4. 整机重量＜ 290g（含电池及扫描头）；扫描窗口＞18.0mm×16.8mm，扫描头高度≤17.6mm，使用锂电池并具有电量显示功能。
5.扫描原理：共焦显微扫描技术 Ultrafast Optical Sectioning （超快光学切片）
纹理视图采用荧光技术显示龋病（菌斑显示）
6.	扫描方式
6.1	具有普通扫描和加速扫描两种模式，全口扫描最快可60秒内完成
6.2	高清分辨率拍照和高清视频功能（口腔数字观察仪），让定位局部更清晰，图像可发送至加工厂作为参考依据
6.3▲取像景深加强模式，>15mm，特定部位扫描更清晰，加强对于种植治疗中的扫描杆的取像效果
6.4▲具有牙龈锁定扫描功能，可以有助于牙龈及其周围软组织形变或回弹后造成的无法正确扫描的功能
6.5▲AI 人工智能扫描，能识别静态或动态下的不需要的颊，舌和唇粘膜、手指等软组织以及口镜并自动去除
6.6▲自适应辅助扫描技术，含图像错层纠正功能，快速掌握正确扫描策略，提高扫描效率
6.7▲机身含有2个操控按键，分别操作扫描和远程操控，避免误操作。按住远程控制按钮，通过转动扫描枪，即可完成工作流程的步骤，更好的避免交叉感染
6.8▲机身含有彩色LED指示功能，提示设备待机和使用过程中的状态，包含电池电量提醒；配合机身彩色LED指示功能，设备含有感应系统，及时纠正扫描过程中的错误聚焦，提升扫描效率。
6.9支持对口内多颗种植体的扫描，有丰富的原厂种植体数据库进行匹配，并后期用于种植手术设计规划。
6.10▲多种智能基台匹配功能，有丰富的原厂基台数据库进行匹配,并后期用于种植手术设计规划   
6.11	扫描枪内置自动加热提示系统，提示加热进度。配合扫描头可快速预加热，放止口扫镜面起雾，造成扫描过程中的误差
6.12▲非风干加热原理，避免机身内部吹风引起患者牙齿敏感情况发生
6.13▲操作者无需执行校准，配合数字印模仪软件，机器有自检及校准功能，提高工作效率
7.清洁、消毒和灭菌
7.1▲扫描头可拆卸，并对其进行符合医院感染控制要求的B类高温高压消毒
7.2	机身表面可以用医用消毒湿巾来进行表面消毒
8.具有自动实时处理三维图像功能，所有后处理优化图像 < 1分钟
9.软件应用及临床治疗沟通
9.1有原厂数据处理软件，自带病例管理功能，数据也可以导出本地，软件系统自带第三方软件库，可以高效发送数据。根据第三方系统需求，还可以拓展直连功能，提供数据安全性和有效性。 
9.2▲口腔数字印模可发送至不同电脑作后期设计，不影响口腔数字印模仪进行下一次扫描。  
9.3▲内置第三方材料系统，可以选择和管理后期治疗过程中的材料种类和颜色选择，发送给同品牌设计软件进行CADCAM工作，提高整体治疗效率。
9.4▲内置数字化病程监测软件，将获得不同时间段的患者口内扫描件通过视图或视频对比，通过测量工具便于观察患者的口内软、硬组织的情形变化，用于病程变化的监测；配合荧光技术，可以辅助判断龋齿状态。
9.5▲内置数字化比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色信息，且有齿色不适配的提醒功能。
9.6▲智能牙体预备检测功能，实时反应在修复设计过程中的预备牙体情况，提高最终修复体效果，同时可以用于临床教学。
9.7	口腔数字印模仪的软件含有智能倒凹区域观测并显示数值，边缘线绘制，咬距离检测功能，辅助判断后期修复体制作效果。
9.8▲数字化印模仪的软件包含无牙颌及个性化托盘的扫描功能，用于无牙颌病例的相关种植和修复设计。
9.9▲数字化印模仪的软件包含可摘活动义齿的扫描功能，通过复制义齿的方式，后期可判断患者咬合关系，并完成咬合功能的重建。
9.10内置数字化微笑设计系统，提升医患沟通效率，即刻呈现修复后效果。
9.11▲咬合自动实时对齐功能，可显示咬合接触，特殊病例可通过手动对齐完成咬合关系的配准和确认，可导出数据给同品牌设计软件，进行修复设计。
9.12▲特定患者的运动功能，在静态记录咬合后，可以使用特定咬合运动功能，记录患者动态运动，可导出数据给同品牌设计软件，进行功能重建修复设计。
9.13正畸治疗过程中快速模拟治疗方案，并可局部调整部分牙齿的位置，加强与患者的沟通；可以发送至第三方处理软件。
9.14支持 IOS 及 Android 的医生，患者，技师沟通的平台，具备配套的 App。 
10. 电脑配置：i7 及以上 / 32G 及以上 / Win10 64 位专业版
11. 输出格式：STL、PLY、3OXZ、DCM 等开放格式
12. 质保期：至少5年
（二）配置清单
1. 笔式扫描枪 1 把
2. 无线支架 1 个
3. 高温消毒扫描头 5 个
4. 校准保护头 1 个
5. 加密狗 / 安装 U 盘 各2 个
6. 电池 3 节、充电器 1 个
7. 无线适配器 1 个
8. 修复设计软件 1 套
9. 笔记本电脑 2 台（i7 及以上 / 32G 及以上 / Win10 64 位专业版/1TB以上）

二、人脸动态面部扫描系统
（一）主机参数
1. 临床用途：正畸正颌、美学修复、赝复体设计的面部三维数据采集
2. 成像角度≥180°，一次性覆盖左耳到右耳整个面部范围；三测头白光散斑投影；底部自锁脚轮。
3.测头组成：主动散斑投射器、双目黑白工业相机、彩色工业相机；
▲4.黑白工业相机像素：≥300万像素，数量≥6个；
▲5.彩色工业相机像素：≥1200万像素，数量≥3个；
6.数据精度：≤0.2mm；单次采集时间：≤1.25ms；动态采集频率：≥30fps，
7.三维数据格式：stl、obj、ply等格式；
（二）软件功能
1.具有数据采集、多相机高精度标定、三维重建、全自动拼接等功能。
2.具有预览，可真彩、灰阶、点云等形式显示三维数据。
3.软件具有剪辑功能，可根据需要剪辑部分数据独立输出。
▲4.可单独重建指定帧数据，输出独立三维数据；
5.测量分析软件：具有测量功能，软件支持面部三维数据的角度、距离等空间信息；三维诊断分析功能，包括水平垂直黄金比例自动测量分析；集成面部三维数据横向分割、竖向分割、对称分析、深度分析功能；集成面部模拟分析功能；集成面部轮廓评价报告功能：一键式生成分析报告，包括面部详细分析数据。
6.集成口扫、CBCT、面扫数据准确匹配，构建三维虚拟患者；支持颅颌面医学图像自动分割：支持基于AI深度学习的颅颌面医学图像自动分割，自动分割重建颅骨上颌骨、下颌骨、上牙列、下牙列、下颌神经等。
7.数字化正畸设计功能：集成AI智能算法功能对三维口扫模型进行自动分牙提取牙冠，自动识别每个牙冠的名称编号。
8.具有支持基于牙弓曲线智能引导排牙，生成正畸设计动画方案。
9.对牙齿的正畸移动变换，可以预测软组织术后的三维形态变化，可以显示三维真实感纹理人脸模型的变形动画。
9.提供LeFort I、BSSO 、颏整形、腓骨重建颌骨等专用手术规划功能，基于标志点自动生成系列组合截骨面，快速完成截骨操作和规划设计。对骨组织的手术规划和模拟变动，可以预测软组织术后的三维形态变化，可以显示三维真实感纹理人脸模型的变形动画。
（三）配套设备
1.面扫主机电脑配置：
1.1不低于至强W3处理器、内存≥32GB。
1.2固态硬盘≥1TB、机械硬盘≥2TB、
1.3独立显卡≥8GB，液晶显示器
（四）口扫印模仪技术参数
1.设备要求：
1.1通过光学印模扫描方式获取口内数据
1.2外形设计：笔式，印模颜色：真彩
▲1.3扫描精度要求：（绝对值）≤7um，重复精度（绝对值）≤5μm
1.4扫描速度：24帧/s
1.5开关按键：扫描一键操作，无需接触鼠标、键盘
1.6体感操作：可遥控机身查看数据
1.7扫描头具有可拆卸，采用高压蒸汽灭菌（121℃、15min或134℃、6min）
1.8配套修复软件内置智能备牙评估系统，含倒凹观察，颈线刻划，咬合空间检测等功能 
▲1.9扫描范围18*16mm， 扫描深度0~20mm，支持软件多档可调
2.技术要求：
2.1扫描仪重量：小于150g
▲2.2扫描头尺寸：长≤83mm，宽≤19mm，高≤14mm
2.3光源：LED白光+激光，语言：支持中英界面
2.4电脑连接方式：USB3.0单线连接
2.5输出端文件：STL，PLY，PTY、支持定制加密格式文件
（五）数字化3D打印机技术参数：
1.技术参数：
1.1成型工艺 DLP 光固化面成型工艺
1.2可用材料 柔性材料、牙科模型材料、咬合板材料、保持器材料、种植导板材料、托槽粘接导板材料、临时牙材料、夜磨牙垫材料、铸造材料、牙龈胶材料等树脂材料
1.3设备尺寸 ≤ 380x415x525mm  设备净重≤ 20KG  
1.4光源：405nm UV LED ，可正常使用 ≥20,000小时
1.5成型尺寸 ≥140x80x190mm    XY 轴水平分辨率 ≤0.075mm
1.6打印层厚 0.02-0.17mm打印速度 8-15s/层
2.技术要求：
▲2.1脱模分离技术：采用特殊离型膜配合结构可实现直拔分离，具有提高打印速度及精度
2.2触控屏 ≥7寸高清触摸屏，1920×1080 分辨率，定制化操作系统。
2.3连接方式 ：数据线直连电脑及设备； USB 接口，即插即打；
2.4操作软件功能 ：具有一键自动生成支撑，可手动添加支撑； 模型表面抗锯齿功能； 一键修复模型功能，可对口内扫描生产的模型一键封底，并具有切割功能；云服务功能，通过帐户可实时查询打印记录和材料用量，并实现模型数据库下载
2.5配套光照机设备：需要与3D打印机品牌为同一品牌的光照固化机1台，方便数据对接。
2.6触摸屏要求：具有固化参数设置，可以在触摸屏上自行选择不同的固化时间、固化温度的设置；具有默认的固化参数选择：可直接选择指定材料固化参数，无需自行设定
▲2.7自预热功能 能够和打印设备进行WiFi连接，根据打印设备指令进行自动提前预热，智能节省后固化处理时间
（六）质保期：至少5年。


	配置清单


	序号
	名称
	配置
	数量
	备注

	1
	扫描主机
	柱体 (含支架、测头、匀光板及显示器等）带万向轮
	1套
	柱体内部线束×1套

	
	
	黑白工业相机300万像素
	6台
	

	
	
	彩色工业相机1200万像素
	3台
	

	
	
	专用镜头  
	12只
	

	
	
	散斑投射器
	3只
	

	
	采集软件
	含软件加密狗
	1只
	

	
	标定系统
	专用编码型标定板
	1套
	

	
	电脑
	惠普Z4 G5至强W3处理器、内存32GB、固态硬盘1TB、机械硬盘2TB、独立显卡8GB，液晶显示器

	1套
	

	2
	测量分析软件
	AnyFaceDesigner
	1套
	

	3
	口腔设计软件
	Oral
	1套
	

	4
	数字化印模仪
	
	1台
	

	5
	3D打印机
	
	1台
	

	6
	光照固化机
	与3D打印机同一品牌配套使用
	1台
	



-
三、口腔正颌骨科动力系统及配套器械
一、主要技术参数：
1.电源：电压220V  50/60HZ
2.仪器设备插头符合中国国家标准
二设备技术参数：
1.动力主机：
1.1彩色液晶屏显示；触摸屏控制；双马达接口；马达自动识别功能；术前可设定不同参数；实时显示马达转速、转动方向；
1.2多语言选择，图形化操作界面，方便临床使用；
1.3可调节转速控制，满足不同入路需求；
1.4常用使用参数可储存；
1.5一键式恢复出厂设置；
▲1.6带USB接口，方便读取数据及升级;
1.7内置冲水泵，流量可调级别≥21级。
2.脚踏开关：可选择单、双脚踏开关；防水；可设置马达参数；可调节马达转动方向。
3.主机－马达连接电缆：
3.1长度≥4米
▲3.2具备两段式接入及凸齿的双重安全开关，带有“开启/停止”标识，可防止马达误启动
3.3允许使用碱性清洁剂清洁表面；可高温高压灭菌。
4.一根电缆可兼容所有一体式磨钻手柄，手术时无需更换往复锯手柄：
▲4.1锯片可调节≥10个不同角度；
4.2最大往复频率≥18000次/分；
5.磨钻马达手柄：
▲5.1最高转速≥80000转/分钟
▲5.2马达前置，位于成角位置之前，和手柄一体式设计。
▲5.3可酶洗、可浸泡、可用水枪冲洗、气枪吹干。专用清洗接头事先一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理
5.4可高温高压灭菌
▲5.5马达+手柄+附件重量≤83g，工作长度≥70mm一根电缆可兼容所有一体式磨钻手柄，手术时无需更换；
6.磨钻头
6.1  可选西瓜磨头，金刚砂磨头、粗糙金刚砂磨头、桶状磨头锥形磨头等；
6.2 不锈钢材质；
▲6.3 重复使用，可高温高压灭菌。
7.清洗转接头：
7.1往复锯锯片，长≥84MM，切割宽度≥0.6MM；
7.2不锈钢材质，可重复性使用；
7.3可高温高压灭菌。
7.4专用清洗转接头，可对马达手柄进行高压水枪冲洗。
三、牙科微动力系统
▲1注册证：牙科微动力系统（满足注册法规要求） 
▲2操作系统：全中文显示、微创拔牙、电动高速、电动低速，并带下级操作菜单。
▲3手机配置：1:4.2外水反角手机需独立注册证。
▲4界面控制：7英寸液晶触控显示屏精准调节转速、扭力、灯光、水量大小，设备工作时界面显示实时扭力。
▲5马达管线：马达管线长度≧1.8米（适合手术室），马达可拆卸高温134℃消毒。
▲6马达参数:空载最低转速≦100转/分钟，最高转速≧40000转/分钟
7迷你头拔牙手机：迷你头1:4.2反角手机，不锈钢，重量≦64g，机头直径≦9.6 mm以内，机身直径≦20 mm。
四、质保期：至少5年。



配置清单
	产品名称
	数量
	单位

	电动主机
	1
	台

	脚踏开关
	1
	个

	马达电缆线
	1
	根

	往复锯
	1
	把

	电动动力系统马达手柄
	1
	个

	1环西瓜 磨头
	2
	个

	1环西瓜 磨头
	2
	个

	一环螺纹钻头
	2
	个

	往复锯片
	2
	把

	锯片连接杆
	2
	个

	冲洗适配器转接头
	1
	个

	润滑油
	1
	瓶

	鼻中隔凿
	2
	把

	持针钳
	4
	把

	钢丝剪
	2
	把

	骨刀
	6
	把

	复位钳
	4
	把

	骨膜剥离器
	6
	把

	骨凿
	8
	把

	结扎缝合引线器
	2
	把

	拉钩
	22
	把

	平骨凿
	6
	把

	显微钩
	2
	把

	牙正畸结扎器
	2
	把

	眼用测量规
	2
	把

	咬骨钳
	4
	把

	整形分离器
	6
	把

	正颌专用钳
	6
	把

	牙科微动力系统
	1
	套




C包
一、笑气镇痛系统
（一）用途
用于口腔治疗、内镜、人流等清醒镇静与镇痛
（二）性能要求
1. 电子式混合气体控制，精度高；内置浓度 / 压力监测，实时显示流量、压力波形
2. 内置备用电源，续航＞2 小时；配专用鼻罩 / 面罩
3. 工作电压：100–240V电源频率： 50/60Hz；输入功率 ：60VA
4. 气源：医用 级O₂、N₂O，压力 280–600kPa
[bookmark: _Hlk65172105]（三）技术参数
（1）调节参数
1. 笑气浓度调节范围		           0，10 %～70 %（体积百分比）
2. 持续流量调节范围           0,3 L/min ～ 30 L/min
3. 按需流量调节范围                   0,3 L/min ～ 30 L/min
4. 触发压力调节范围                   －1 cmH2O ～ －10 cmH2O
5. 供气时间调节范围                   1 s ～ 6 s
6. 手控通气流量调节范围               0，3 L/min ～ 30 L/min
7. 快速供氧流量                       25 L/min ～ 75 L/min
[bookmark: _Toc51678304][bookmark: _Toc51752287][bookmark: _Toc125446527]（2）监测参数
1. [bookmark: _Hlk65172292][bookmark: _Toc60681177]氧气浓度监测范围				   15 % ～ 100 %
2. 气道压力监测范围     		       0 cmH2O ～ 60 cmH2O
3. 持续流量监测范围		   0 L/min ～ 30 L/min
4. 按需流量监测范围		           0 L/min ～ 30 L/min
（3）报警参数
1. 笑气供应过低报警范围             ≤ 200±40 kPa
2. 氧气供应过低报警范围             ≤ 200±40 kPa
3. 笑气供应过高报警范围             ＞ 600±72 kPa
4. 氧气供应过高报警范围             ＞ 600±72 kPa
5. 高氧浓度报警范围                   31％～100％
6. 低氧浓度报警范围                   30％～99％
7. 气道压力报警范围                   5 cmH2O～60 cmH2O
（4）图形显示
1. 气道压力—时间波形图
2. 流量柱形图
（5）报警及保护 
1. 电源断电报警
2. 电源欠压报警
3. 风扇故障报警
4. 笑气供应过低报警
5. 笑气供应过高报警
6. 氧气供应过低报警
7. 氧气供应过高报警
8. 高氧浓度报警
9. 低氧浓度报警
10. 气道高压报警
11. 压力限制保护
12. 供氧不足保护
13. 最大极限压力保护
14. 应急空气吸入阀保护
15. 气源输入安全阀保护
（4） 质保期：至少5年
（五）配置清单
	序号
	名称
	描述
	数量

	1
	笑气吸入镇痛系统主机
	
	1套

	2
	排出废气传递和收集系统
	及时有效的将病人端呼出的废气排出，保持环境的清洁
	1套

	3
	氧气高压管
	国标(N-手轮)
	1条

	4
	笑气高压管
	国标(N-手轮)
	1条

	5
	氧气减压阀
	
	1个

	6
	笑气减压阀
	
	1个

	7
	氧气减压器
	国标
	1个

	
	国标氧气螺纹接头
	
	1个

	8
	氧气瓶
	10L
	2个

	9
	笑气瓶
	10L
	2个

	10
	C型气桥
	
	1条

	11
	氧浓度传感器
	
	1个

	12
	鼻罩
	成人，可反复消毒使用
	10套

	13
	鼻罩
	儿童，可反复消毒使用
	10套

	14
	鼻塞
	
	10套

	除以上配置外，投标人须再根据自家设备结构附详细配置清单




二、无痛麻醉仪
1. 注射手柄人体工学设计，重量≤80g；主机小巧，支持机装
2. 设备无需配置专属一次性使用耗材，注射针头需与常规口腔金属麻醉注射器通用。设备可兼容符合ISO11499标准的局麻药剂，且容纳药剂的容器应能承受134℃的高压蒸汽消毒灭菌，可反复多次使用不易变形。
3. 支持浸润、阻滞、腭部、牙周韧带、牙髓内、间隔麻醉等。
4. 永久阻力分析系统，灯光提示阻力，自动根据注射压力大小调速。
5. 多重安全保护：随时可观察整只麻药剂量变化、蜂鸣声提示注射剂变化程度、超高阻力自动停针。
6. 注射速度≥4 档可调，区分高低速注射速度，具备类似手动注射的自由操控感。
7. 在口腔阻滞麻醉注射前所需运用的回抽操作，可以通过设备脚踏控制板上的程序按钮一键完成，且主机和手柄均无任何程序按键，设备所有控制程序的切换可通过电控双踏板脚踏实现。
8. 每台配专用麻醉推车1辆
9. 质保期：至少5年


















