## Sheet1
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
1 | 上下肢主被动运动训练仪 | -- | 台 | 49800 | 6 | 298800 | 否 | 上下肢主被动运动训练仪技术参数 1、设备具有三种肢体训练方式：上肢运动训练、下肢运动训练、上下肢联动训练。 2、设备具有被动模式、助力模式、主动模式等三种运动训练模式。 3、设备可通过智能检测自动切换为主动运动或被动运动。 4、设备具有向前/向后两种运动方向。训练过程中可自由转换训练方向。 5、系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据； 6、设备扶手及上肢训练器可水平旋转。 7、设备采用触摸屏进行操控。 8、训练时间：1~120min。 9、被动模式转速：0～60r/min。 10、最大转速限制：61~150 r/min。 11、最大输出扭矩：1~10Nm。 12、输出阻力：0～20档 ，对应0~20Nm。 13、运行模式：间歇加载连续运行 14、安全功能：痉挛保护、急停开关保护； 15、具备痉挛保护功能。 16、设备内置有四种训练程序。 17、设备内置至少两款训练游戏。 18、配置有7种训练附件，分别为脚踏板、小腿支架、标准手柄、手部绑带、前臂支架、垂直手柄、腕托。 配置清单： 1、主机 1台 2、电源线1条
2 | 手功能康复训练仪 | -- | 台 | 20000 | 5 | 100000 | 否 | 手功能康复训练仪技术参数 1、设备具有至少6种可选择切换的训练模式 2、屈伸力量：1-9档可调， 默认为最大力量开始训练。 3、训练时间：20min±30ｓ 4、训练手套握拳幅度 在系统最小力量等级参数下，训练手套最长的手指（中指）指尖可触碰到训练手套的掌心，并且训练手套其他手指应可达到相同的屈曲幅度。 5、电池供电功能：设备断开适配器输入后，电池满电状态下可供设备连续工作两小时。电量低于5%时，设备无法开机，需接入适配器方可开机。 6、训练信息监测及显示：显示屏可显示当前的训练模式、训练时间、训练手指名称、力量档位和时间的设置值等信息。 7、声音提示功能。 8、电量显示功能：开机时显示设备电池电量，低于10%电量时，电量指示标志闪烁。 9、配置：主机1台、训练手套2个、镜像手套2个