## Sheet1
产品名称 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
呼出气分析仪 | 台 | 1,000.00 (壹仟元整) | 1 | 1000 | 否 | 1、呼出气分析仪 适用范围: 用于检测呼出气中一氧化氮和一氧化碳浓度，上呼吸道与下呼吸道感染、过敏及炎症，环境污染导致的心脑血管疾病、癌症以及全身性炎症、提示相关疾病发病风险，支气管哮喘;慢性咳嗽;慢性阻塞性肺疾病和其它呼吸道炎症原发性纤毛运动障碍，囊性纤维化;社区获得性肺炎、支气管哮喘和慢性阻塞性肺疾病等气道疾病的流行病学究;呼气分子代谢组学临床研究。 检测范围：0～5000ppb； 分辨率：1ppb 采气要求：首先呼出体内气体，然后通过手柄吸气、之后进行呼气采样； 呼气压力：实时监测呼气压力 呼气时间：4-10秒可调； 采样体积：≥37毫升 检测时间：70s左右 测定部位：上呼吸道（鼻腔一氧化氮浓度测定FnNO）； 下呼吸道（大气道FeNO）； 小气道及肺泡（CaNO）； 测定流速：口呼气流速：50±10%ml/s； 鼻呼气流速：10±10%ml/s 小气道流速：200±10%ml/s 测定模式：1）在线口呼测定； 2）离线测定； 3）潮气采样； 4）大气道+小气道二联检（联检只扣除一人份） 5）大气道+鼻呼气二联检（联检只扣除一人份） 内置打印机：呼出气分析仪内置热敏打印机，分析结果完成后即时打印检测结果，也可通过有线或者无线外接打印机进行打印。 液晶触摸屏 无线键鼠套装 微型电脑：设备内置微型4+64G Win10电脑，系统稳定性高，扩展性强，定时自动更新，数据传输稳定高效，亦可用于日常办公。设备外部拓展USB口，方便连接U盘、硬盘等外部设备。 质量控制：（1）自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性； （2）压力传感器校准，保证不同海拔地区设备的准确使用； （3）当测定过程中出现呼气压力过低或过高、呼气超时等错误操作时，系统主机可自动停止测定并提示错误信息； （4）标准气检验标准、口呼气检验校准和自标定校准三种的检定功能（《中国计量法》法规要求） （5）16种常见呼气分子（包含NO2）干扰程度≦3ppb准确性（与标准配气的比较）：当测定值≤50ppb时，误差±3ppb； 当测定值＞50ppb时，误差±10%； 重复性：相对偏差CV应在10％内 稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率应小于10% 线性：线性≥0.99（0-5000ppb范围内测量值与标准配气浓度的关联系数） 电气安全：检测器电气安全应符合GB 9706.1-2007的要求； 电磁兼容：检测器电磁兼容性应符合YY 0505-2012的要求；