## Sheet1
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
1 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 75L | 台 | 15,000.00 (壹万伍仟元整) | 1 | 15000 | 否 | 1.额定工作压力0.23MPa，设计压力0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级1.6级。 2.额定工作温度134℃，设计温度150℃ 3.灭菌温度105～136℃，灭菌时间0-999min； 标配热烘干 热烘干温度50-120℃，热烘干时间0-99min； 4.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢304（06Cr19Ni10）材质制成，内部抛光处理。门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm。 5.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 6.安全防护：干烧报警、超压自泄、过流过压保护、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 7.防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。 水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。 8.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。 9.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。 10.门罩采用工程塑料高效隔热材料。 11.主体保温采用10mm玻璃棉，硅胶加热膜，测试接口为G1/2A接口。 12.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。 13.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 14.微电脑控制，具有器械、包装器械、橡胶、敷料四项固定程序，一项自定义程序。 15.配有内置蒸汽收集水箱，少量蒸汽溢出；水箱容积9L，一次加水可多次运行，自动进水，自动排水，汽水内循环使用，环境清洁干燥。 16.设备注水、升温、灭菌、排气、热烘干整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 17.灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。 18.全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。 19.具有快速排气和慢速排气功能，慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。 20.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩 21.防水型门检测开关，部件性能稳定。 22.具有不锈钢防锈蚀装置，可减少氯离子对不锈钢锅体的腐蚀，延长设备的使用寿命。
2 | 高压蒸汽灭菌器 | 25L-30L之间 | 台 | 6,000.00 (陆仟元整) | 1 | 6000 | 否 | 灭菌温度达到125℃及以上，容量25L—30L 之间