| 序号 | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 国产/不限条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳内窥镜 | 3.0*140mm | 把 | 8500 | 1 | 8500 | 国产 |
| 2 | 医用放大镜 | 上翻式放大镜 | 套 | 30000 | 1 | 30000 | 国产 |
| 3 | 诊断型听力计 | 听力计 | 台 | 90000 | 1 | 90000 | 国产 |

耳内窥镜

功能及参数：硬性不锈钢内窥镜，3.0*140mm，广角内镜，适合所有现有常规医用消毒方式，配合医用成像系统。

医用放大镜

功能及参数：

1、双镜筒均可独立调节焦距和瞳距。每个倍率的镜头均满足350-550mm区间观察（口腔专用除外），可减少因固定距离实施手术造成的疲劳感。若使用者近视300度以内或近视150度以内，均无需再佩戴近视镜。根据左右眼视力及手术观察距离不同，通过单独调整焦距系统补正左右眼视力差（-3.0至+1.5区间屈光度调整），使一台手术放大镜满足不同手术操作距离，带来较佳视野效果。

2、定位装置优势：可实现镜筒上、下、前、后、高、低至少6种调节方向，满足医生最佳视觉效果，并可调整到最佳倾斜视角。医生手术时只需垂眼，不用低头、弯肩，以减少因手术时间长引起的颈、肩、腰部劳累。

3、弹性鼻梁架优势：能依据鼻子大小和鼻梁高低自动调节，幅度可达30度。能够减轻对鼻梁的压迫受力，不影响医生佩戴原有的屈光镜。

4、放大镜参数：倍率 2.5-3.0 观察距离(mm) 350-550 瞳孔间距离(mm) 47-74 视野范围(Фmm) 38-78，可加配辅助头灯。

诊断型听力计

1.基础硬件与显示

显示屏：≥5英寸高清彩色液晶屏（建议要求具备触摸功能，符合当前国产主流趋势）。

2.通道数：双通道，支持独立控制。

3.接口配置：具备气导/骨导耳机接口、双通道麦克风输入、双通道音频输入（CD/外部音源）、USB/网络数据接口。

二、 核心声学技术参数

1.频率范围：125Hz - 8000Hz。

2.声强范围：气导：-10 ～ 120 dB HL。

3.骨导：-10 ～ 80 dB HL。

4.步进精度：支持 1dB、2dB、5dB 步进。

5.准确度与失真：符合国家/国际听力计标准（IEC 60645-1），气导失真<1.5%，骨导失真<2%（或直接写“满足国家医疗器械相关行业标准”）。

6.刺激声类型：纯音、啭音（调制幅度1-10Hz）、脉冲音（脉宽200-500ms可调）、言语声（支持外部麦克风/音频输入）。

7.掩蔽声类型：窄带噪声（符合IEC 60645-1:2017）、白噪声、言语噪声。

三、 临床测试功能（软件部分）

1.基础测听：支持气导、骨导、声场下的双声道纯音测听。

2.言语测听：支持言语识别率等常规言语测听测试。

3.特殊/鉴别测试：

伪聋测试（Stenger）

短增量敏感指数（SISI）

交替响度平衡测试（ABLB）

韦伯测试（Weber）

自描测听（Bekesy）

（如有特色功能可备注：如西湖测试、QuickSIN等）

四、 数据管理与信息化（国产重点考察项）

1.记录内容：支持记录纯音（dBHL、MCL、UCL、耳鸣匹配等）及言语测听数据，支持左右耳、助听后/未助听状态对比。

2.数据互联：支持数据上传及整合，具备与本地医院信息系统（HIS/EMR）或听力数据库（如Noah等）对接的能力。

3.打印功能：支持直接连接打印机输出图文报告，支持自定义报告模板。